[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf] 

[image: image3.jpg]FHESR




[image: image4.jpg]


[image: image5.wmf] 

   

	1.输出额定电压：30KV/50KV/80KV

	2.输出频率：0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz

	3.带载能力： 0.1Hz   最大1.1µF

	0.05Hz  最大2.2µF

	0.02Hz  最大5.5µF

	4.测量精度：3%

	5.电压正，负峰值误差：≤3％

	6.电压波形失真度：≤5％

	7.使用条件：温度：-10℃～+40℃；湿度：≤85％RH




	型号
	额定电压
	带载能力
	重量
	用途

	VLF-30/1.1
	30kV

（峰值）
	0.1Hz,≤1.1µF
	控制器：4㎏
升压体：25㎏
	10kV电缆、发电机交流耐压试验

	
	
	0.05Hz,≤2.2µF
	
	

	
	
	0.02Hz,≤5.5µF
	
	

	VLF-50/5
	50kV

（峰值）
	0.1Hz,≤5µF
	控制器：5㎏

升压体：55㎏
	发电机交流耐压试验

	
	
	 0.05Hz,≤10µF
	
	

	
	
	 0.02Hz,≤25µF
	
	

	VLF-80/1.1
	80kV

（峰值）
	0.1Hz,≤1.1µF
	控制器：5㎏
升压体：45㎏
	35kV电缆、发电机交流耐压试验




















VLF是英文超低频（very low frequency）的缩写，VLF用于对高容性负载进行试验，特别是电缆试验，通常在现场串联谐振交流系统并不实用，因为尽管串联谐振交流设备比工频高压设备要小的多，但体积仍然很大并笨重的多。























西安华傲通讯技术有限责任公司     西安秦傲电力电子有限公司     网址：WWW.XAHUAAO.COM   


总部地址：西安市电子城电子西街3号生产力大厦6层   研究所地址：西安市吉祥路179号   邮编：710065


电话：029－88239361   029－88239106   029－87780373    传真：029－88239106    手机：13709116095

















































































































控制器、升压器














� EMBED Word.Document.8  ���





近年来，聚乙烯/交联聚乙烯电缆得到广泛应用并逐步取代传统的油纸电缆。直流耐压试验方法已不适用于这类电缆。原因在于直流电压作用下，空间电荷效应严重，直流耐压试验危害交联聚乙烯电缆的介电强度和寿命。在现场工频测试中使用交流测试设备也有问题。因为交流测试设备往往既庞大又笨重，而且价格也昂贵。


用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验，不但能有同样的等效性，而且设备的体积大为缩小，重量大为减轻 ，理论上容量约为工频的五百分之一，且操作简单，与工频试验相比优越性更多。


国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频（0.1Hz）耐压试验方法》行业标准。目前我国正在推广这一方法。


本产品接合了现代数字变频先进技术，采用微机控制，升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化，所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示，清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件，第4部分：超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准，使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号，所以存在正弦波波形不标准，测量误差大，高压部分有火花放电，设备笨重，而且正弦波的二，四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形，所以设备的整体功耗较大。本产品均能克服这样一些不足之处，另外，还有如下特点需要特别说明：


1.电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得，所以数据准确。


2.具有过压保护功能，当输出超过所设定的限压值时，仪器将停机保护，动作时间小于20ms。


3.具有过流保护功能：设计为高低压双重保护，高压侧可按设定值进行精确停机保护；低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护，动作时间都小于20ms。


4.高压输出保护电阻设计在升压体内，所以外面不需另接保护电阻。


5.由于采用了高低压闭环负反馈控制电路，所以输出无容升效应。














控制器、升压器








专用高压连接电缆、专用低压连接电缆、电源线、放电棒      








_1286625904.doc
[image: image1.jpg]






